## Slide 1
O'LCHOV NOANIQLIGINI HISOBLASH
VA QAROR QABUL QILISH QOIDALARI
Mahsulotlarda Toksik Moddalar Aniqlanishi va Umumiy Metrologik Amaliyot
ISO/IEC 17025:2017 | GUM JCGM 100:2008 | ILAC-G8:2019 | SANTE/11813 | EA-4/02
Laboratoriya Sifat Menejeri • Metrologik Nazorat Tizimi • 2025

## Slide 2
2
NOANIQLIK — ASOSIY TUSHUNCHALAR
GUM JCGM 100:2008 | ISO/IEC 17025:2017 Cl.7.6
GUM (2008): 'Measurement uncertainty — parameter characterizing the dispersion of values reasonably attributed to the measurand'
Ta'rif (GUM §2.2.3):
«O'lchov noaniqlik — o'lchanayotgan kattalikka asosli ravishda
nisblash mumkin bo'lgan qiymatlar tarqalishini tavsifluvchi parametr»
XATO ≠ NOANIQLIK
Xato — aniq ma'lum farq
Noaniqlik — mumkin bo'lgan
farqlar oralig'i
NIMA UCHUN KERAK?
• Natija to'g'riligini isbotlash
• Qarorni asoslash
• ISO 17025 talabi
U = k × u_c → Natija = x̄ ± U [birlik] (k=2, ~95% ishonch oralig'i)
• U hisoblash majburiy (ISO 17025)
• Hisobotda: x̄ ± U (k=2) ko'rinishida
• U > 1/3×tolerans → metod yaroqsiz
• Kuzatilish zanjiri talab qilinadi

## Slide 3
3
NOANIQLIK MANBALARI — BALIQ SUYAGI DIAGRAMMASI
EURACHEM/CITAC CG4 | Bottom-up yondashuv | ISO/IEC 17025 Cl.7.6.2
Har bir manba u(xi) sifatida miqdorlanadi va kvadrat yig'indisi orqali uc ga qo'shiladi
➤ UMUMIY NOANIQLIK uc
1. STANDARTLAR
& CRM
• Sertifikat sof.(%)
• Lot-to-lot o'zgarish
• Saqlash sharoiti
2. TAROZILASH
& HAJM
• Tarozilay og'ishi
• Pipetka/kolba sertif.
• Harorat ta'siri
3. EKSTRAKSIYA
& TAYYORLASH
• Recovery o'zgarishi
• SPE/LLE unumi
• Matritsa ta'siri
4. ASBOB
JAVOBI
• Kalibrasiya aniqligi
• Detektor barqarorligi
• MS ion suppression
5. ATROF-MUHIT
• Harorat (±1°C)
• Namlik ta'siri
• Titrasyon xatosi
6. OPERATORGA
BOG'LIQ
• Operator farqi
• Kunlararo farq
• IQC intermediate SD

## Slide 4
4
NOANIQLIK BYUDJETI — HISOBLASH JADVALI
GUM §5 | EURACHEM/CITAC CG4 — Pestitsid qoldig'i (LC-MS/MS, 50 µg/kg) misoli
u_c = √(0.029²+0.017²+0.023²+0.031²+0.012²+0.008²) = 0.053 → U = 2×0.053 = 0.106 → 10.6 µg/kg (k=2)
Noaniqlik manbai | Qiymat (a) | Taqsimot | Divisor | u(xᵢ) | u²(xᵢ) | Hissa (%)
CRM sofligi (99.2±0.4%) | 0.4% | To'g'ri burchak (R) | √3=1.732 | 0.231% | 0.053%² | 10.7
Tarozilay (±0.1 mg) | 0.1 mg | R | √3=1.732 | 0.058 mg | 0.003 mg² | 1.1
Ekstraksiya Recovery | SD=2.3% | Normal (N) | 1 | 2.3% | 5.3%² | 23.8
Kalibrasiya egri chizig'i | SD=1.7% | N | 1 | 1.7% | 2.9%² | 13.0
Matritsa ta'siri (IS CV) | SD=3.1% | N | 1 | 3.1% | 9.6%² | 43.0
Hajmiy idishlar | 0.08% | R | √3 | 0.046% | 0.002%² | 0.9
Harorat ta'siri | 0.5% | R | √3 | 0.289% | 0.083%² | 7.5
JAMI u_c (rel.) | — | — | — | 5.3% | 28.0%² | 100
NATIJA: 50 µg/kg ± 10.6 µg/kg (U, k=2, ~95% ishonch) | U_rel = 10.6 / 50 × 100 = 21.2%

## Slide 5
5
NOANIQLIK HISOBLASH YONDASHUVLARI
Top-down (empirik) vs Bottom-up (GUM) — Foydalanish holatlari va afzalliklar
EURACHEM/CITAC CG4 (2012): Routine laboratoriyalar uchun Top-down, yangi metodlar uchun Bottom-up tavsiya etiladi
⬆ TOP-DOWN YONDASHUV (EURACHEM CG4)
• IQC ma'lumotlaridan hisoblash (≥6 oy, ≥60 ta natija)
• u_c = √[ u²(repeat.) + u²(inter-day SD) + u²(bias) ]
• Bias = |(x̄ − μ_ref)| / μ_ref (CRM yoki PT dan)
• Kamchiligi: Sistemik xatolarni ko'rsatmasligi mumkin
• Qachon: Ko'p IQC tarixi bor kundalik testlar uchun
⬇ BOTTOM-UP YONDASHUV (GUM §5)
• Har bir manba alohida identifikatsiya va miqdorlanadi
• u(xi) = a / divisor (taqsimotga qarab)
• Kragten elektron jadvali yoki qisman hosilalar
• Afzalligi: Sistemik komponentlarni aniqlaydi
• Qachon: Yangi metod, validatsiya, akkreditatsiya
Ikkala yondashuv uchun ham: U = k × u_c (k=2 → ~95%) | Hisobotda: x̄ ± U [birlik]; k=2; CRM kuzatilishi
NORMAL taqsimot → divisor = 1 (IQC SD)
TO'G'RI BURCHAK → divisor = √3 (sertifikat ±)
UCHBURCHAK → divisor = √6 (ikkala chegara)

## Slide 6
6
TOKSIK MODDALAR — NOANIQLIK MISOLLARI
Pestitsidlar | Og'ir metallar | Mikotoksinlar | PAH | Veterinar dori qoldiqlari
SANTE/11813/2017: Recovery 70–120%, RSD ≤20%. EC 333/2007: Pb, Cd, Hg uchun MU ≤50% at MRL. COMMISSION REG (EC) 401/2006: Aflatoksin U≤50%
Analitik / Guruh | Metod | Matriks | MRL / Cutoff | Maqbul U_rel | Qaror qoidasi
Pestitsid qoldig'i (masalan, imidakloprid) | LC-MS/MS SANTE/11813 | Meva/sabzavot | 0.01 mg/kg | ≤50% MRL da (~25-30% maqbul) | Qat'iy Guard Band w = U
Aflatoksin B1 | HPLC-FLD ISO 16050 | Don, yong'oq | 2 µg/kg (EU) | ≤50% MRL | Stringent GB ILAC-G8
Qo'rg'oshin (Pb) | ICP-MS EN 15763 | Oziq-ovqat | 0.1 mg/kg | ≤50% (Reg.333/2007) | Shared Risk yoki Stringent
Simob (Hg) | CV-AAS / ICP-MS ISO 17852 | Baliq | 0.5 mg/kg | ≤50% | Stringent GB
Okratoksin A | HPLC-FLD EN 14132 | Donli ekinlar | 3 µg/kg | ≤50% | Guard Band w=U
Veterinar dori (enrofloksatsin) | LC-MS/MS 2002/657/EC | Go'sht, tuxum | 100 µg/kg | ≤20% (CCα) | CCα/CCβ qaror
PAH (B[a]P) | GC-MS EN 16619 | Tutun, yog' | 2 µg/kg | ≤50% | Guard Band

## Slide 7
7
QAROR QABUL QILISH QOIDALARI
ILAC-G8:09/2019 | ISO/IEC 17025:2017 Cl.7.8.6 | ASME B89.7.3.1
ILAC-G8: 'The decision rule shall be documented in the test report when a statement of conformity is made'
✅ MANFIY ZONA
x < TL − U
🟡 NOANIQLIK
ZONASI
⚠ CHEGARA
HUDUDI ±U
🔴 MUSBAT ZONA
x > TL + U
TL − U
TL
TL + U
1. ODDIY QABUL
• • Noaniqlik hisobga olinmaydi
• • x > TL → MUSBAT
• • Qonuniy jihatdan zaif!
• • Faqat mijoz rozi bo'lsa
2. TAQSIMLANGAN RISK
• • x > TL → Musbat
• • Yolg'on +/- risk teng
• • Har ikki tomon baham ko'radi
• • O'rta risk holatlarda
3. QAT'IY GUARD BAND
(w = U) — TAVSIYA
• • x ≥ TL+U → Musbat ✓
• • x ≤ TL−U → Manfiy ✓
• • Oradagilar: noaniq
• • Forensik/huquqiy uchun
4. YUMSHOQ GUARD BAND
(klinik uchun)
• • x ≥ TL−U → Musbat
• • Yolg'on manfiy minimal
• • Klinik favqulodda hollarda
• • Xavfli moddalar uchun
TUR (Test Uncertainty Ratio) = Tolerans / (2×U) → TUR ≥ 4: Ishonchli qaror | TUR < 2: Qaror ishonchsiz

## Slide 8
8
METROLOGIK KUZATILISH ZANJIRI VA CRM
ISO/IEC 17025 Cl.6.6 | ILAC-P10:2022 | VIM §2.41 | EA-4/02
VIM §2.41: Traceability — property of a measurement result relating it to a reference through a documented unbroken chain
SI BIRLIKLARI (mol, kg, m, K)
BIPM / NMI
▼
BIRLAMCHI ETALON & CRM (NIST, LGC, BAM, IRMM)
U_ref ±δ%
▼
IKKILAMCHI STANDART / IN-HOUSE CRM
Sertifikat + U
▼
ISHCHI KALIBRASIYA STANDARTLARI
Kundalik tayyorlanish
▼
IQC / QC NAMUNALARI
Westgard nazorati
▼
LABORATORIYA NATIJASI
x ± U (k=2)
• Matrix-matched CRM afzal (LC, GC, ICP)
• Sertifikat: U va k ko'rsatilgan bo'lishi kerak
• NMI kuzatilishi: NIST/LGC/BAM/IRMM
• Amal qilish muddati tekshirilsin
• Saqlash: sertifikat haroratida
• Qayta kalibrlash: ma'lumotga asosida (R-chart, Nelson qoidasi)
CRM TANLASH MEZONLARI

## Slide 9
9
KALIBRASIYA EGRI CHIZIG'I VA LOD/LOQ
ISO/IEC 17025 Cl.7.3 | FDA BMV 2018 | SANTE/11813 | ISO 11843
LOD = 3.3×Sy/b | LOQ = 10×Sy/b | R²≥0.999 (LC-MS/MS) | Back-calc. dev.≤15% at LOQ, ≤10% iboshqa nuqtalarda
KALIBRASIYA MODELI TANLASH
Mezon | Linear (1/x²) | Non-linear 4PL | Weighted Lin.
Qachon | LC-MS/MS GC-MS (tor diapazon) | Immunoassay ELISA, CLIA | Geteroscedastic keng diapazon
R² talabi | ≥ 0.999 | ≥ 0.995 | ≥ 0.999
Residual | ≤±10% (≤15% LOQ) | ≤±20% (~LOQ) | ≤±15%
Og'irlik | 1/x² (asosiy) | 1/y² tavsiya | 1/x yoki 1/x²
Tekshirish | Back-calc farq% | 4PL parametrlar | SSRR minimum
LOD / LOQ HISOBLASH METODLARI
Metod | Formula | Qachon qo'llanadi
Kalibrasiya egri chizig'i | LOD=3.3×Sy/b LOQ=10×Sy/b | LC-MS/MS, GC-MS (asosiy metod)
Signal/Shovqin (S/N) | LOD: S/N=3 LOQ: S/N=10 | Xromatografiya (amaliy)
Blank spike (ISO 11843) | LOD=x̄blank +3×s_blank | Biologik matritsa (eng qat'iy)
Aniqlik profili (CV%) | LOQ: CV≤20% +Recovery 80-120% | Validatsiya uchun (tasdiqlovchi)
Kalibrasiya qabul mezonlari: R²≥0.999 (MS) | ≥2/3 kalibr nuqtalari ±10% ichida | LOQ ≤ 50%×MRL | IS CV < 15%

## Slide 10
10
TO'LIQ METROLOGIK SIFAT TIZIMI — INTEGRATSIYA
ISO/IEC 17025:2017 | ILAC-G8 | GUM | SANTE — Kundalik amaliyot jadvali
Muvaffaqiyatli akkreditatsiya = Kuzatilish + Noaniqlik + Qaror qoidasi + IQC + Hujjatlashtirish — barchasi bir vaqtda
Bosqich | Amal | Standart | KPI / Qabul mezoni | Hujjat
1. Kalibrasiya | Egri chiziq qurish LOD/LOQ aniqlash Residual tahlil | ISO 17025 FDA BMV 2018 | R²≥0.999 CV≤15% (IS) Back-calc ≤10% | Kalibrasiya jurnali Egri chiziq fayli
2. IQC | Kunlik QC o'lchash Levey-Jennings Westgard 6 qoida | ISO 17025 Cl.7.7 ILAC-G24 | CV≤10% (LC-MS) CV≤15% (ELISA) Westgard alert | IQC jadvali Westgard chart
3. Noaniqlik | Top-down IQC dan hisoblash, Budget u_c va U (k=2) | GUM JCGM 100 EURACHEM CG4 | U≤50%×MRL TUR≥4 Yillik qayta baholash | MU budget fayli Hisobot
4. Kuzatilish | CRM tekshirish PT ishtirok Zanjir hujjatlashtirish | ISO 17025 Cl.6.6 ILAC-P10 ISO 13528 | z-score ¦z¦≤2 En≤1.0 CRM: ±2U ichida | CRM sertifikati PT hisoboti
5. Qaror qabul | Guard Band w=U ILAC-G8 qoidasi TUR hisoblash | ILAC-G8:2019 ISO 17025 Cl.7.8.6 | TUR≥4 Noaniqlik zonasi hisobotda ko'rsatilsin | Qaror qoidasi hujjati (SOP)
6. Hujjatlashtirish | Barcha qadam SOP ga yozish Audit trail | ISO 17025 Cl.7.5 ILAC-P9 | 0 ta kuzatilish bog'liq kamchilik (akkreditatsiya audit) | LIMS / Lab. daftar SOP to'plami