## 📊 DASHBOARD
METROLOGIK SIFAT NAZORATI TIZIMI
ISO/IEC 17025 ¦ ILAC-G8 ¦ GUM ¦ SANTE ¦ EA-4/02
LABORATORIYA MA'LUMOTLARI
Laboratoriya nomi:
Akkreditatsiya №:
Mas'ul shaxs:
Sana:
Uskunalar: | IC ¦ GC ¦ GC-MS ¦ LC ¦ HPLC-MS ¦ ICP-MS
MODULLAR — QISQACHA NAVIGATOR
Modul | Funksiya | Sheet nomi
📈 M1: Kalibrasiya | Linear/Non-linear, R², LOD/LOQ, Residual, 1/x² weighting | M1_KALIB
📉 M2: Statistika | SD, CV%, Bias, Recovery, Grubbs, Dixon, Shapiro-Wilk | M2_STAT
🔍 M3: IQC Monitoring | Levey-Jennings, Westgard qoidalari (6 qoida), Control limits | M3_IQC
📐 M4: MU / Noaniqlik | Top-down, Uncertainty budget, Expanded U (k=2), GUM | M4_MU
⚖️ M5: Conformity | Guard band, ILAC-G8, TUR, False conformance risk | M5_CONF
🌐 M6: Interlaboratory | z-score, En number, Robust statistics (median, MAD) | M6_INTER
QOʻLLANILGAN STANDARTLAR VA HUJJATLAR
Standart | Tavsif
ISO/IEC 17025:2017 | Sinov va kalibrlash laboratoriyalari kompetentsiyasi
ILAC-G8:09/2019 | Muvofiqlik bayonotlari uchun qaror qoidalari
GUM (JCGM 100:2008) | O'lchov noaniqligini ifodalash qo'llanmasi
EURACHEM/CITAC CG4 | Analitik kimyoda o'lchov noaniqligini aniqlash
ISO 5725-2:2019 | Aniqlik va haqiqiylik — takrorlanish metodlari
SANTE/11813/2017 | Pestitsid qoldiqlarini tahlil qilish sifat nazorati
EA-4/02 M:2022 | Kalibrlash laboratoriyalarida noaniqlikni ifodalash
FDA BMV 2018 | Bioanalitik metod validatsiyasi — aniqlik talablari

## M1_KALIB
MODUL 1 — KALIBRASIYA TAHLILI
ISO/IEC 17025 Cl.7.3 ¦ SANTE/11813 ¦ FDA BMV 2018
KIRISH MA'LUMOTLARI — KALIBRASIYA NUQTALARI
№ | Konsentrasiya (x) [ng/mL] | Signal / Area (y₁) | Signal / Area (y₂) | Signal / Area (y₃) | O'rtacha ȳ | RSD (%)
1 | 1
2 | 5
3 | 10
4 | 25
5 | 50
6 | 100
7 | 250
8 | 500
REGRESSION NATIJALARI (Formulalar avtomatik)
Slope (b):
Intercept (a):
R² (Pearson²):
R (Pearson):
n (nuqtalar):
Sy (residual SD):
LOD / LOQ HISOBLASH (Kalibrasiya egri chizig'i metodi)
LOD = 3.3 × Sy / b |  | ng/mL
LOQ = 10 × Sy / b |  | ng/mL
✔ R² ≥ 0.999 talab qilinadi (LC-MS/MS, GC-MS). R² ≥ 0.995 qabul qilinadi (IC, HPLC-UV). Back-calculated deviation ≤ 15% at LOQ, ≤ 10% at all other points (FDA BMV 2018).
✔ Agar fan-shaped residual aniqlansa — 1/x yoki 1/x² weighting qo'llang. SSRR (sum of squared relative residuals) minimumini tanlang.
RESIDUAL TAHLIL — Back-calculated qiymatlar
№ | x (nom.) | ȳ (o'lchangan) | x_back = (ȳ−a)/b | Residual % | Status
1
2
3
4
5
6
7
8

## M2_STAT
MODUL 2 — STATISTIK TAHLIL
ISO 5725-2:2019 ¦ EURACHEM CG4 ¦ FDA BMV 2018 ¦ Dixon & Grubbs
NATIJALAR KIRISH (maksimal 20 ta o'lchov)
№ | O'lchov natijasi [birlik / ng·mL⁻¹ / mg·kg⁻¹]
1 |  | 11
2 |  | 12
3 |  | 13
4 |  | 14
5 |  | 15
6 |  | 16
7 |  | 17
8 |  | 18
9 |  | 19
10 |  | 20
ASOSIY STATISTIKA (Avtomatik hisoblash)
n (namunalar soni):
Xo'rtacha (x̄):
Median:
SD (standart og'ish, s):
Variance (s²):
CV% (nisbiy og'ish):
Min:
Max:
Range (Max−Min):
BIAS & RECOVERY HISOBLASH
Sertifikat / nominal qiymat (μref):
Bias (%) = (x̄ − μref)/μref × 100:
Recovery (%) = x̄/μref × 100:
Status (Bias ≤ ±5%?):
GRUBBS TESTI — Outlier aniqlash (ISO 5725-2)
G_hisob = ¦x_shubhali − x̄¦ / s → G_hisob > G_krit (α=0.05) bo'lsa — outlier
Shubhali qiymat (x_shubhali):
G_hisob:
G_krit (n=10, α=0.05) = 2.290: | 2.29
Xulosa:
Dixon Q-test (n≤7): Q = ¦x_shubhali − x_yaqin¦ / Range. Q_krit(n=7,α=0.05)=0.570. Agar ma'lumotlar normal taqsilanmagan bo'lsa — Hampel: median ± 3×MAD ishlating.

## M3_IQC
MODUL 3 — IQC MONITORING (Levey-Jennings / Westgard)
ISO/IEC 17025 Cl.7.7 ¦ Westgard 6 qoidasi ¦ ILAC-G24
NAZORAT CHEGARALARI SOZLASH
Analitik nomi:
Birlik:
X̄ (target mean):
SD (nazorat SD):
+3s UCL (Harakatlar chegarasi):
+2s UWL (Ogohlantirish):
+1s:
Target (X̄):
−1s:
−2s LWL (Ogohlantirish):
−3s LCL (Harakatlar chegarasi):
IQC NATIJALAR JADVALI (30 kun)
№ | Sana | IQC qiymati | z-score (x−X̄)/s | +3s | +2s | −2s | −3s | WESTGARD STATUS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
WESTGARD QOIDALARI — QISQACHA
Qoida | Ta'rif
1₂s | 1 ta natija ±2s dan tashqarida — OGOHLANTIRISH (tekshiring)
1₃s | 1 ta natija ±3s dan tashqarida — HARAKATLAR (to'xtating)
2₂s | Ketma-ket 2 ta natija bir tomonda ±2s — HARAKATLAR (sistemik xato)
R₄s | 1 partiya ichida max−min > 4s — HARAKATLAR (tasodifiy xato)
4₁s | Ketma-ket 4 ta natija bir tomonda ±1s — OGOHLANTIRISH (trend)
10ₓ | Ketma-ket 10 ta natija X̄ ning bir tomonida — HARAKATLAR (drift)

## M4_MU
MODUL 4 — O'LCHOV NOANIQLIK (Measurement Uncertainty)
GUM JCGM 100:2008 ¦ EURACHEM/CITAC CG4 ¦ EA-4/02 M:2022
METOD VA ANALITIK MA'LUMOTLAR
Analitik / Analit nomi:
Metod (ISO/EN/BS/SANTE):
Matriks (siydik/qon/suv/o'simlik):
Birlik (ng/mL, mg/kg, μg/L):
Hisoblash metodi (Top-down / Bottom-up):
TOP-DOWN YONDASHUV (IQC ma'lumotlaridan)
u_combined = √[ u²(repeatability) + u²(reproducibility) + u²(bias) ] → U = k × u_combined (k=2, ~95% ishonch)
u_repeatability (sr — kunlik tekrorlash SD):
u_reproducibility (sI — kunlararo intermediate SD):
u_bias (¦Bias%¦/100 × x̄):
u_combined = √(u_r² + u_R² + u_b²):
Relative u_combined (%):
Expanded U (k=2, ~95%):
Relative U% (k=2):
BOTTOM-UP — NOANIQLIK BYUDJETI
Noaniqlik manbai | Qiymat (a) | Taqsimot (N/R/T) | Divisor | u(xi) | u(xi)² / uc² (%) | Izoh
Kalibrlash standartining sofligi | 0.005 | R | 1.7321 |  |  | CRM sertifikatidan
Tarozilay tortish og'ishi | 0.0001 | R | 1.7321 |  |  | Tosh sertifikatidan
Hajmiy idish (pipetka/kolba) | 0.05 | R | 1.7321 |  |  | Sertifikat/rul
Ekstraksiya unumi (Recovery) |  | N | 1 |  |  | Validatsiya SD
Matritsa ta'siri (ion suppression) |  | N | 1 |  |  | IS monitoring
Asbob kalibratsiyasi |  | N | 1 |  |  | IQC SD
Harorat ta'siri | 0.002 | R | 1.7321 |  |  | Texnik ma'lumotnoma
uc (combined) = √Σu(xi)²:
U = 2 × uc (k=2, ~95%):
NATIJA TAQDIMOT FORMATI (ISO/IEC 17025 Cl.7.8.3)
Tavsiya etilgan format: "[Analitik]: [x̄] [birlik] ± [U] [birlik]; U k=2 da hisoblangan (~95% ishonch oralig'i); NIST/LGC/BAM CRM ga nisbatan kuzatilishi ta'minlangan."
Muvofiqlik shartidir: U ≤ (1/3) × tolerans. Agar U > 1/3 × tolerans — metod maqsad uchun yaroqsiz, optimallashtirish zarur.

## M5_CONF
MODUL 5 — MUVOFIQLIK BAHOLASH VA QAROR QOIDALARI
ILAC-G8:09/2019 ¦ ISO/IEC 17025:2017 Cl.7.8.6 ¦ ASME B89.7.3.1
KIRISH PARAMETRLARI
O'lchangan natija (x):
Kengaytirilgan noaniqlik U (k=2):
Maqbullik chegarasi / Cutoff (TL):
Tolerans kengligi (±δ):
GUARD BAND HISOBLASH (ILAC-G8)
Guard Band w = U:
Qabul qilish zonasi yuqori chegarasi:
Qabul qilish zonasi quyi chegarasi:
Qat'iy MUSBAT zona (≥ TL+U):
Noaniqlik zonasi [TL−U ; TL+U]:
Qat'iy MANFIY zona (≤ TL−U):
TUR — Test Uncertainty Ratio
TUR = δ / U (ASME B89.7.3.1):
TUR baholash:
AVTOMATIK QAROR — ILAC-G8 Qat'iy Guard Band
QAROR:
QAROR QOIDALARI TAQQOSLASH (ILAC-G8:2019)
Qoida | Qo'llash | Risk
Oddiy qabul | Noaniqlik e'tiborga olinmaydi | Qonuniy jihatdan zaif
Taqsimlangan risk | x > TL → Musbat (U bo'linmaydi) | Yolg'on ijobiy/salbiy ehtimoli teng
Qat'iy Guard Band (w=U) | x ≥ TL+U → Musbat; x ≤ TL−U → Manfiy | Yolg'on ijobiy minimal — TAVSIYA
Yumshoq Guard Band | x ≥ TL−U → Musbat (klinik uchun) | Yolg'on manfiy minimal

## M6_INTER
MODUL 6 — LABORATORIYALARARO TAQQOSLASH
ISO 13528:2022 ¦ ILAC-P9 ¦ ISO/IEC 17043:2023 ¦ En number
Z-SCORE HISOBLASH (Laboratoriyamiz natijasi)
z = (x_lab − x_ref) / σ_p ¦z¦ ≤ 2.0 = Qoniqarli ¦ 2.0 < ¦z¦ ≤ 3.0 = Ogohlantirish ¦ ¦z¦ > 3.0 = Muvaffaqiyatsiz
Laboratoriyamiz natijasi (x_lab):
Mos yozuvlar qiymati (x_ref):
σ_p (PT o'rnatilgan SD):
z-score = (x_lab − x_ref) / σ_p:
¦z¦ baholash:
En SONI HISOBLASH (Kalibrlash laboratoriyalari — EA-4/02)
En = (x_lab − x_ref) / √(U_lab² + U_ref²) ¦En¦ ≤ 1.0 = Qoniqarli ¦ ¦En¦ > 1.0 = Muvaffaqiyatsiz
x_lab (laboratoriyamiz natijasi):
U_lab (kengaytirilgan noaniqlik):
x_ref (mos yozuvlar natijasi):
U_ref (mos yozuvlar noaniqlik):
En = (x_lab−x_ref)/√(U_lab²+U_ref²):
¦En¦ baholash:
KO'P LABORATORIYA TAQQOSLASH JADVALI
№ | Laboratoriya | Natija | Noaniqlik U | z-score | En soni | Xulosa
Quyidagi 15 qator — har bir laboratoriya uchun natija kiriting:
1 |  |  |  | =(D26-xref)/σp — kiriting
2 |  |  |  | =(D27-xref)/σp — kiriting
3 |  |  |  | =(D28-xref)/σp — kiriting
4 |  |  |  | =(D29-xref)/σp — kiriting
5 |  |  |  | =(D30-xref)/σp — kiriting
6 |  |  |  | =(D31-xref)/σp — kiriting
7 |  |  |  | =(D32-xref)/σp — kiriting
8 |  |  |  | =(D33-xref)/σp — kiriting
9 |  |  |  | =(D34-xref)/σp — kiriting
10 |  |  |  | =(D35-xref)/σp — kiriting
11 |  |  |  | =(D36-xref)/σp — kiriting
12 |  |  |  | =(D37-xref)/σp — kiriting
13 |  |  |  | =(D38-xref)/σp — kiriting
14 |  |  |  | =(D39-xref)/σp — kiriting
15 |  |  |  | =(D40-xref)/σp — kiriting
ROBUST STATISTIKA (ISO 13528 — Algorithm A)
Median (robust o'rtacha):
MAD = Median¦xi−Median¦:
Robust SD (s*) = 1.4826×MAD:
n (ishtirokchilar):
ISO 13528 Algorithm A: Robust mean va SD iterativ hisoblash orqali outlierlardan himoyalangan. z-score uchun σ_p = robust SD yoki PT organizer tomonidan belgilangan qiymat ishlating.